三重四极杆气质联用仪技术参数（参考）

1.具体功能及规格

1.1  三重四极杆气质联用仪，高性能气相色谱串联质谱联用仪，具程序升温功能，可进行实时仪器控制、数据采集与处理等功能。

1.2★  能够满足水质检测GB/T5750-2023中三氯甲烷，一氯二溴甲烷，二氯一溴甲烷，三溴甲烷，三卤甲烷，笨，甲苯，二甲苯，土溴素等大部分有机物的检测指标，并符合国际、国内相关标准和法规的要求。

2.技术规格和性能要求

2.1  柱箱温度：温度范围5℃-450℃，试验运行时初始温度35℃，保持5min，再以6℃/min速率升温至150℃，保持4min，再以20℃/min速率升温至235℃，保持2min。

2.2★  降温速率：从450℃降至50℃≤240秒。

2.3★  升温速率：最大升温速度≥120℃/min，以0.01℃/min增加。

2.4  控温准确性：0.01℃。

2.5★  具有保留时间锁定功能。

2.6★  具有反吹功能模式。

2.7  最大压力设定范围：＞140psi。

2.8  压力设定精度：0.001psi。

2.9  流量设定范围：0-1200mL/min。

2.10  毛细管分流/不分流进样口。

2.11★ 进样口和色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气。

2.12  最大分流比：≥11500:1。

2.13  具备仪器状态计数功能，自动记录进样次数并可根据自主设定的进样次数阈值进行自动提醒。

2.14★ 三合一自动进样器： X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体、顶空、SPME ARROW三种进样功能全自动切换，可实现针对水质分析全自动解决方案，包括液液萃取、自动衍生化等功能。

2.15  162位液体进样位，2ml样品瓶 （可升级648位）。

2.16  进样体积：0.1μL 到10000μL（需要换针）。

2.17  顶空样品处理量：≥45位10/20ml样品容量（可升级到240位10/20mL样品盘）。

2.18  注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计。

2.19  顶空注射器加热温度：40-150℃。

2.20  可以采用2mL,10mL和20mL顶空瓶。

2.21  液体、顶空SPME两种萃取模式。

2.22   加热搅拌器6位：35-200℃，1℃温度增量。

2.23★ 大于80位样品瓶托盘，样品瓶容量40ml（特氟隆涂层硅树脂垫片），可通过软件在X、Y、Z三维方向任意选择样品瓶进样位，带瓶位传感器。

2.24★  配置至少3个内标位。

2.25  循环时间：吹扫捕集整个操作循环时间不超过20分钟。

2.26  可选择1，2，5，10，20uL的增量注入标样，通过稀释，方便做标准曲线。

2.27★  自带电子自动检漏系统。

3.质谱部分

3.1  质量数范围：20-800m/z。

3.2  仪器检测限指标及灵敏度（以30 m×0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准）：氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。（官方证明文件予以证明，为验收指标）。

3.3  后期可使用氢气做载气，IDL(MRM): ≤8.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。

3.4  分辨率：≤0.4amu，分辨可调。

3.5  更换质谱校正液无需停机。

3.6  最大离子化能量：260eV。

3.7  扫描速率：最大700个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms。

3.8  无损双灯丝设计。

3.9  离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃。

3.10★  四极杆质量分析器：可独立控温的石英镀层双曲面四级杆或可清洗打磨的全金属钼四级杆，可以独立控温。

3.11★  气质接口：可调的气质接口温度最高≥380℃ 。

3.12  扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式。

3.13★  质谱工作站同时具有分段扫描功能，可实现SCAN及tMRM、SCAN同时扫描，可根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法。

4.数据处理系统

4.1★  气质串接软件应该包含中文软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。

4.2  通用谱库: NIST20谱库和化学结构式库。

4.3  二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过100种生活饮用水和水源水的MRM数据库。

5.品牌电脑和激光打印机各1套。

6.产品配置

6.1  GC-MS-MS质谱主机（EI源）1套

6.2  气相色谱主机1套

6.3  惰性分流/不分流进样口2套

6.4  色谱柱前、柱中及柱后反吹组件1套

6.5  新版Nist质谱库和水质中有机物谱库各1套

6.6  同品牌顶空三合一自动进样器1套

6.7  吹扫捕集装置一套

6.8  低流失质谱专用毛细管色谱柱2根

7.售后服务

7.1★  为保证售后服务质量，生产厂家售后服务通过ISO质量体系认证。

7.2★  提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，现场对用户进行操作培训。如果指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器质保期自验收合格日期起为36个月，质保期内免费更换零部件。免费提供两套仪器耗材的使用。

7.3  仪器在调试通过后提供保修服务，供应商要及时为用户提供耗材。

7.4  供应商为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并提供上机培训。

7.5  如仪器出现故障，在接到我单位维修服务的请求后，中标单位工程师在24小时内作出应答。必要时在48小时内到达现场。

7.6  仪器现场安装后，运行6月以后，再免费提供现场培训一次。

备注：1.内部资料，注意保存。

2.本参数参考《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）和疾控机构检测需要制定，供参考。

3.带★参数为重点核心参数，必须满足并提供指定原厂盖章资料证明。